Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY – Blok nr 2

Nazwa i adresy wykonawcy …………………………………………………………………………..

NIP ……………………………………………….. 	NR KRS ……………………………………..

Telefon kontaktowy ……………………………..	e-mail ………………………………………..

Składając ofertę na dostawę aparatu ultrasonograficznego w ramach projektu 
nr IZGW.01.01-IZ.00-0004/24 pn. Wdrożenie rekomendacji z misji ewaluacyjnej Schengen w zakresie zwiększenia potencjału psów tropiąco - patrolowych w ochronie zewnętrznej granicy lądowej UE dofinansowywanego ze środków Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata 
2021-2027

oferuję realizację zamówienia za łączną cenę ofertową brutto ........................................  zł

zgodnie z nw. szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Oświadczam, że na oferowany przez nas przedmiot zamówienia udzielamy zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia gwarancji na okres ………. miesięcy

| Opis | Ilość łączna |
| --- | --- |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – APARAT ULTRASONOGRAFICZNY Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego do celów diagnostyki weterynaryjnej. OPIS APARATU USG: - Aparat stacjonarny z 4 sterowalnymi kołami. - Napięcie 100-240 V, częstotliwość 50/60 HZ. - Wysoka częstotliwość do 25MhZ w platformie systemowej. - Monitor o rozdzielczości 1920x1080, technologia LED. - W pełni przegubowy 18,5 calowy płaski wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości z trzypłaszczyznową możliwością regulacji położenia. - Wysokoczuły 10 calowy panel dotykowy z technologią LED. - Zakres dynamiki min. 280 dB. - Podświetlana klawiatura. - 8 suwaków TGC, funkcjonalność na każdej głębokości. - Rodzaje głowic (możliwość użycia):microconvexowa, liniowa, sektorowa, endorektalna. - Czas pełnego włączania równy lub mniejszy niż 65 sek. - Czas wyłączania równy lub mniejszy niż 15 sek. - Trzy aktywne porty na głowice z możliwością wyboru na ekranie dotykowym. - Do 1500 sek. standardowej klatki filmowej. - Zintegrowany dysk twardy 200GB HHD. - Wi-FI. - Bluetooth. - 3 porty USB. - LAN. - Oprogramowanie weterynaryjne w języku polskim. - Klawiatura polska. - Tryby wyświetlania 2D, CF, M-Mode, PW, CW, TDI - Funkcja widoku trapezoidalnego. - Możliwość jednoczesnego wyświetlania: 2D/PW/CW,2D/CF lub PDI,2D/M, podwójny 2D/2D, podwójny 2D/2D+CF lub PDI, podwójny dupleks i tripleks, tryb dupleksu i tripleksu. - Zastosowanie (możliwość): jama brzuszna, rozród, kardiologia, okulistyka, ortopedia. - Funkcja speckle reduction. - Głowica w zestawie: szerokopasmowa głowica liniowa: zakres częstotliwości B-Mode 6-16 MHz, elementy piezoelektryczne min 128, powierzchnia styku max 45 mm. - Głowica w zestawie: szerokopasmowa głowica microconvexova: zakres częstotliwości B-Mode 5-11 MHz, elementy piezoelektryczne min. 128, promień wypukłości 12 mm. GWARANCJA, SERWIS ORAZ UTRZYMANIE SPRZĘTU - Fabrycznie nowy. - Rok produkcji: 2025. - W cenie aparatu montaż, uruchomienie aparatury i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi. - Gwarancja minimum 24 miesięcy (od dnia podpisania protokołu z czynności odbiorczych dostawy). - Gwarancja obejmuje urządzenia i oprogramowanie, zainstalowane na urządzeniach lub niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. - Gwarancja obejmuje co najmniej: - wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych; - naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe; - usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzeń. - Naprawa sprzętu w ciągu 7 dni (w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni -sprzęt zastępczy) od momentu wysłania powiadomienia Wykonawcy o usterce przez Zamawiającego. - W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu instalacji sprzętu, odbiór urządzeń uszkodzonych celem naprawy w ramach udzielonej gwarancji, musi być realizowany z siedziby Zamawiającego. Odbiór może być realizowany za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. - W przypadku ponownego wystąpienia wady produktu po wykonaniu trzech kolejnych napraw wymiana urządzania na nowy. - Bezpłatne przeglądy w trakcie gwarancji w częstotliwości wg zaleceń producenta - Przegląd w pierwszym roku po gwarancji - bezpłatny. - Instrukcja obsługi w języku polskim. - Wsparcie techniczne, serwis i gwarancja świadczone przez producenta lub przez oficjalnego partnera serwisowego producenta urządzeń w miejscu zainstalowania sprzętu – podać dane kontaktowe serwisu. - Serwis będzie świadczony zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta urządzeń. | 1 szt. |

- Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

………………..………….

podpis osoby uprawnionej