Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**FORMULARZ OFERTOWY – blok nr 1**

Nazwa i adresy wykonawcy …………………………………………………………………………..

NIP ……………………………………………….. NR KRS ……………………………………..

Telefon kontaktowy …………………………….. e-mail ………………………………………..

Składając ofertę **na dostawę zestawu do radiografii bezpośredniej** w ramach projektu
nr IZGW.01.01-IZ.00-0004/24 pn. Wdrożenie rekomendacji z misji ewaluacyjnej Schengen w zakresie zwiększenia potencjału psów tropiąco - patrolowych w ochronie zewnętrznej granicy lądowej UE dofinansowywanego ze środków Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami
i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata
2021-2027

oferuję realizację zamówienia za łączną **cenę ofertową brutto** **........................................ zł**

zgodnie z nw. szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Oświadczam, że na oferowany przez nas przedmiot zamówienia udzielamy zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia **gwarancji na okres ………. miesięcy**

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Ilość łączna |
| Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa **STACJONARNEGO SYSTEMU****– OPIS SYSTEMU RADIOGRAFII BEZPOŚREDNIEJ:**WYMAGANIA MINIMALNE DOT. DETEKTORA * Detektor DR Csl nie mniejszy niż 32x40 cm, nie większy niż 35x43 cm.
* Metoda wykonania detektora scintillator.
* Rozmiar roboczy min. 320x420 mm.
* Zintegrowany interfejs do połączenia detektora DR z aparatem RTG poprzez stację roboczą w pomieszczeniu kontrolnym.
* Operowanie ustawieniami detektora z poziomu stacji roboczej w pomieszczeniu kontrolnym.
* Połączenie z monitorem z pracowni RTG (podgląd) i monitorem stacji roboczej w pomieszczeniu kontrolnym.
* Rozmiar matrycy w pikselach nie mniej niż 11 mln.
* Rozmiar piksela min. 150 mikro m.
* Rozkład przestrzenny min. 3,8 l/mm.
* Podłączenie bezprzewodowe i kablowe w jednym urządzaniu.
* Obudowa magnezowo-aluminiowa.
* Nacisk punktowy min. 95 kg na 40 mm kwadratowych.
* Nacisk na całą kasetę min. 135 kg na 40 mm kwadratowych.
* Rozdzielczość matrycy min. 2500x2700 px.
* Skala szarości min. 16 bit.
* System wyzwolenia AED i manualny.
* Możliwość zastosowania elektronicznej kratki antyrozproszeniowej –oprogramowanie.
* Możliwość zastosowania systemu wzmacniania obrazów-oprogramowanie.
* Wymiary zewnętrzne zgodne z systemem ISO.
* System wyposażony w dwie baterie.
* Osobna ładowarka do akumulatorów.
* System ładowania detektora magnetyczny.
* Pamięć umożliwiające przechowywanie wykonanych zdjęć w detektorze.
* Pyło i wodo szczelność min. IP54
* Wstrząsoodporność – brak uszkodzeń przy upadku z 1 m.
* Waga detektora nie więcej niż 3,8 kg

WYMAGANIA MINIMALNE DOT. SYSTEMU DIAGNOSTYCZNEGO* Oprogramowanie z pełnym systemem archiwizacji PASC zawierającym dedykowane dla weterynarii narzędzia pomiarowe i anatomiczne.
* Program zawiera profil anatomiczny psa zgodny z aktualnymi wytycznymi w zakresie radiologii weterynaryjnej.
* Program posiadający wsparcie operatora w zakresie wyboru odpowiedniego profilu anatomicznego, ułożenia pacjenta, wskazania puntu centralnego ostrzenia, pola pokrycia i wyboru dodatkowych narzędzi.
* Profile anatomiczne posiadają wskazania dawek, które są dostosowane do konkretnego pacjenta i jego wagomiaru.
* Program wyposażony jest w automatyczny dziennik RTG wykonanych zdjęć oraz dawek, z możliwością podłączenia pod system DAP, który pozwala na zapis przyjętej faktycznej dawki.
* Program przystosowany do podłączenia z modułem listy zleceń oraz współpracy z zewnętrznym systemem PACS oraz systemami klinicznymi RIS/HIS
* Możliwość podłączenia wielu urządzeń różnych producentów.

WYMAGANIA DOT.MOŻLIWOŚCI WYKONANIA POMIARÓW* Pomiar długości, pomiar kąta, pomiar kąta otwartego, pomiar stosunku długości, pomiar obydwu (wszystkie pomiary po określeniu odwołania), ustawienie znaczników (lewy, prawy), opisywanie zdjęć, wskazanie, odwołanie.

WYMAGANIA MIN. DOT. PROFILI BADAŃ* HD kąt Nortberga,
* Pomiar VD Thorax,
* Pomiar VHS,
* Pomiar TPLO,
* Pomiar TTA,
* Pomiar indeksu dystrakcji.

STACJA i MONITOR:Dedykowany komputer wraz oprogramowaniem do obsługi urządzenia. Wyposażony w ekran antyodblaskowy o wielkości matrycy min. 27 cala osiągający rozdzielczość min. Full HD (1920x1080 pikseli) oraz dysk do archiwizacji min. 2TB.**GWARANCJA, SERWIS ORAZ UTRZYMANIE SPRZĘTU** * Fabrycznie nowy.
* Rok produkcji: 2025
* W cenie aparatu montaż, uruchomienie aparatury i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi.
* Gwarancja minimum 24 miesięcy (od dnia podpisania protokołu z czynności odbiorczych dostawy).
* Gwarancja obejmuje urządzenia i oprogramowanie, zainstalowane na urządzeniach lub niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.
* Gwarancja obejmuje co najmniej:
	+ wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych;
	+ naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe;
	+ usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzeń.
* Naprawa sprzętu w ciągu 7 dni (w przypadku naprawy trwającej ponad 7 dni -sprzęt zastępczy) od momentu wysłania powiadomienia Wykonawcy o usterce przez Zamawiającego.
* W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu instalacji sprzętu, odbiór urządzeń uszkodzonych celem naprawy w ramach udzielonej gwarancji, musi być realizowany z siedziby Zamawiającego. Odbiór może być realizowany za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
* W przypadku ponownego wystąpienia wady produktu po wykonaniu trzech kolejnych napraw wymiana urządzania na nowy.
* Bezpłatne przeglądy w trakcie gwarancji w częstotliwości wg zaleceń producenta
* Przegląd w pierwszym roku po gwarancji - bezpłatny.
* Instrukcja obsługi w języku polskim.
* Wsparcie techniczne, serwis i gwarancja świadczone przez producenta lub przez oficjalnego partnera serwisowego producenta urządzeń w miejscu zainstalowania sprzętu – podać dane kontaktowe serwisu.
* Serwis będzie świadczony zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta urządzeń.
 | 1 szt. |

1. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 ………………..………….

 podpis osoby uprawnionej