Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**FORMULARZ OFERTOWY – blok nr 1**

Nazwa i adresy wykonawcy …………………………………………………………………………..

NIP ……………………………………………….. NR KRS ……………………………………..

Telefon kontaktowy …………………………….. e-mail ………………………………………..

Składając ofertę **na dostawę zestawu do radiografii bezpośredniej** w ramach projektu   
nr IZGW.01.01-IZ.00-0004/24 pn. Wdrożenie rekomendacji z misji ewaluacyjnej Schengen w zakresie zwiększenia potencjału psów tropiąco - patrolowych w ochronie zewnętrznej granicy lądowej UE dofinansowywanego ze środków Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami   
i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata   
2021-2027

oferuję realizację zamówienia za łączną **cenę ofertową brutto** **........................................ zł**

zgodnie z nw. szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Oświadczam, że na oferowany przez nas przedmiot zamówienia udzielamy zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia **gwarancji na okres ………. miesięcy**

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Ilość  łączna |
| Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa **STACJONARNEGO SYSTEMU**  **– OPIS SYSTEMU RADIOGRAFII BEZPOŚREDNIEJ:**  WYMAGANIA MINIMALNE DOT. DETEKTORA   * Detektor DR Csl nie mniejszy niż 32x40 cm, nie większy niż 35x43 cm. * Metoda wykonania detektora scintillator. * Rozmiar roboczy min. 320x420 mm. * Zintegrowany interfejs do połączenia detektora DR z aparatem RTG poprzez stację roboczą  w pomieszczeniu kontrolnym. * Operowanie ustawieniami detektora z poziomu stacji roboczej w pomieszczeniu kontrolnym. * Połączenie z monitorem z pracowni RTG (podgląd) i monitorem stacji roboczej w pomieszczeniu kontrolnym. * Rozmiar matrycy w pikselach nie mniej niż 11 mln. * Rozmiar piksela min. 150 mikro m. * Rozkład przestrzenny min. 3,8 l/mm. * Podłączenie bezprzewodowe i kablowe w jednym urządzaniu. * Obudowa magnezowo-aluminiowa. * Nacisk punktowy min. 95 kg na 40 mm kwadratowych. * Nacisk na całą kasetę min. 135 kg na 40 mm kwadratowych. * Rozdzielczość matrycy min. 2500x2700 px. * Skala szarości min. 16 bit. * System wyzwolenia AED i manualny. * Możliwość zastosowania elektronicznej kratki antyrozproszeniowej –oprogramowanie. * Możliwość zastosowania systemu wzmacniania obrazów-oprogramowanie. * Wymiary zewnętrzne zgodne z systemem ISO. * System wyposażony w dwie baterie. * Osobna ładowarka do akumulatorów. * System ładowania detektora magnetyczny. * Pamięć umożliwiające przechowywanie wykonanych zdjęć w detektorze. * Pyło i wodo szczelność min. IP54 * Wstrząsoodporność – brak uszkodzeń przy upadku z 1 m. * Waga detektora nie więcej niż 3,8 kg   WYMAGANIA MINIMALNE DOT. SYSTEMU DIAGNOSTYCZNEGO   * Oprogramowanie z pełnym systemem archiwizacji PASC zawierającym dedykowane dla weterynarii narzędzia pomiarowe i anatomiczne. * Program zawiera profil anatomiczny psa zgodny z aktualnymi wytycznymi w zakresie radiologii weterynaryjnej. * Program posiadający wsparcie operatora w zakresie wyboru odpowiedniego profilu anatomicznego, ułożenia pacjenta, wskazania puntu centralnego ostrzenia, pola pokrycia  i wyboru dodatkowych narzędzi. * Profile anatomiczne posiadają wskazania dawek, które są dostosowane do konkretnego pacjenta i jego wagomiaru. * Program wyposażony jest w automatyczny dziennik RTG wykonanych zdjęć oraz dawek,  z możliwością podłączenia pod system DAP, który pozwala na zapis przyjętej faktycznej dawki. * Program przystosowany do podłączenia z modułem listy zleceń oraz współpracy z zewnętrznym systemem PACS oraz systemami klinicznymi RIS/HIS * Możliwość podłączenia wielu urządzeń różnych producentów.   WYMAGANIA DOT.MOŻLIWOŚCI WYKONANIA POMIARÓW   * Pomiar długości, pomiar kąta, pomiar kąta otwartego, pomiar stosunku długości, pomiar obydwu (wszystkie pomiary po określeniu odwołania), ustawienie znaczników (lewy, prawy), opisywanie zdjęć, wskazanie, odwołanie.   WYMAGANIA MIN. DOT. PROFILI BADAŃ   * HD kąt Nortberga, * Pomiar VD Thorax, * Pomiar VHS, * Pomiar TPLO, * Pomiar TTA, * Pomiar indeksu dystrakcji.   STACJA i MONITOR:  Dedykowany komputer wraz oprogramowaniem do obsługi urządzenia. Wyposażony w ekran antyodblaskowy o wielkości matrycy min. 27 cala osiągający rozdzielczość min. Full HD (1920x1080 pikseli) oraz dysk do archiwizacji min. 2TB.  **GWARANCJA, SERWIS ORAZ UTRZYMANIE SPRZĘTU**   * Fabrycznie nowy. * Rok produkcji: 2025 * W cenie aparatu montaż, uruchomienie aparatury i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi. * Gwarancja minimum 24 miesięcy (od dnia podpisania protokołu z czynności odbiorczych dostawy). * Gwarancja obejmuje urządzenia i oprogramowanie, zainstalowane na urządzeniach lub niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. * Gwarancja obejmuje co najmniej:   + wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych;   + naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe;   + usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzeń. * Naprawa sprzętu w ciągu 7 dni (w przypadku naprawy trwającej ponad 7 dni -sprzęt zastępczy) od momentu wysłania powiadomienia Wykonawcy o usterce przez Zamawiającego. * W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu instalacji sprzętu, odbiór urządzeń uszkodzonych celem naprawy w ramach udzielonej gwarancji, musi być realizowany z siedziby Zamawiającego. Odbiór może być realizowany za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt  i odpowiedzialność Wykonawcy. * W przypadku ponownego wystąpienia wady produktu po wykonaniu trzech kolejnych napraw wymiana urządzania na nowy. * Bezpłatne przeglądy w trakcie gwarancji w częstotliwości wg zaleceń producenta * Przegląd w pierwszym roku po gwarancji - bezpłatny. * Instrukcja obsługi w języku polskim. * Wsparcie techniczne, serwis i gwarancja świadczone przez producenta lub przez oficjalnego partnera serwisowego producenta urządzeń w miejscu zainstalowania sprzętu – podać dane kontaktowe serwisu. * Serwis będzie świadczony zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta urządzeń. | 1 szt. |

1. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

………………..………….

podpis osoby uprawnionej