Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY – blok nr 1

Nazwa i adresy wykonawcy …………………………………………………………………………..

NIP ……………………………………………….. 	NR KRS ……………………………………..

Telefon kontaktowy ……………………………..	e-mail ………………………………………..

Składając ofertę na dostawę zestawu do radiografii bezpośredniej w ramach projektu 
nr IZGW.01.01-IZ.00-0004/24 pn. Wdrożenie rekomendacji z misji ewaluacyjnej Schengen w zakresie zwiększenia potencjału psów tropiąco - patrolowych w ochronie zewnętrznej granicy lądowej UE dofinansowywanego ze środków Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami 
i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata 
2021-2027

oferuję realizację zamówienia za łączną cenę ofertową brutto ........................................  zł

zgodnie z nw. szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Oświadczam, że na oferowany przez nas przedmiot zamówienia udzielamy zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia gwarancji na okres ………. miesięcy

| Opis | Ilość łączna |
| --- | --- |
| Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa STACJONARNEGO SYSTEMU – OPIS SYSTEMU RADIOGRAFII BEZPOŚREDNIEJ: WYMAGANIA MINIMALNE DOT. DETEKTORA - Detektor DR Csl nie mniejszy niż 32x40 cm, nie większy niż 35x43 cm. - Metoda wykonania detektora scintillator. - Rozmiar roboczy min. 320x420 mm. - Zintegrowany interfejs do połączenia detektora DR z aparatem RTG poprzez stację roboczą w pomieszczeniu kontrolnym. - Operowanie ustawieniami detektora z poziomu stacji roboczej w pomieszczeniu kontrolnym. - Połączenie z monitorem z pracowni RTG (podgląd) i monitorem stacji roboczej w pomieszczeniu kontrolnym. - Rozmiar matrycy w pikselach nie mniej niż 11 mln. - Rozmiar piksela min. 150 mikro m. - Rozkład przestrzenny min. 3,8 l/mm. - Podłączenie bezprzewodowe i kablowe w jednym urządzaniu. - Obudowa magnezowo-aluminiowa. - Nacisk punktowy min. 95 kg na 40 mm kwadratowych. - Nacisk na całą kasetę min. 135 kg na 40 mm kwadratowych. - Rozdzielczość matrycy min. 2500x2700 px. - Skala szarości min. 16 bit. - System wyzwolenia AED i manualny. - Możliwość zastosowania elektronicznej kratki antyrozproszeniowej –oprogramowanie. - Możliwość zastosowania systemu wzmacniania obrazów-oprogramowanie. - Wymiary zewnętrzne zgodne z systemem ISO. - System wyposażony w dwie baterie. - Osobna ładowarka do akumulatorów. - System ładowania detektora magnetyczny. - Pamięć umożliwiające przechowywanie wykonanych zdjęć w detektorze. - Pyło i wodo szczelność min. IP54 - Wstrząsoodporność – brak uszkodzeń przy upadku z 1 m. - Waga detektora nie więcej niż 3,8 kg WYMAGANIA MINIMALNE DOT. SYSTEMU DIAGNOSTYCZNEGO - Oprogramowanie z pełnym systemem archiwizacji PASC zawierającym dedykowane dla weterynarii narzędzia pomiarowe i anatomiczne. - Program zawiera profil anatomiczny psa zgodny z aktualnymi wytycznymi w zakresie radiologii weterynaryjnej. - Program posiadający wsparcie operatora w zakresie wyboru odpowiedniego profilu anatomicznego, ułożenia pacjenta, wskazania puntu centralnego ostrzenia, pola pokrycia i wyboru dodatkowych narzędzi. - Profile anatomiczne posiadają wskazania dawek, które są dostosowane do konkretnego pacjenta i jego wagomiaru. - Program wyposażony jest w automatyczny dziennik RTG wykonanych zdjęć oraz dawek, z możliwością podłączenia pod system DAP, który pozwala na zapis przyjętej faktycznej dawki. - Program przystosowany do podłączenia z modułem listy zleceń oraz współpracy z zewnętrznym systemem PACS oraz systemami klinicznymi RIS/HIS - Możliwość podłączenia wielu urządzeń różnych producentów. WYMAGANIA DOT.MOŻLIWOŚCI WYKONANIA POMIARÓW - Pomiar długości, pomiar kąta, pomiar kąta otwartego, pomiar stosunku długości, pomiar obydwu (wszystkie pomiary po określeniu odwołania), ustawienie znaczników (lewy, prawy), opisywanie zdjęć, wskazanie, odwołanie. WYMAGANIA MIN. DOT. PROFILI BADAŃ - HD kąt Nortberga, - Pomiar VD Thorax, - Pomiar VHS, - Pomiar TPLO, - Pomiar TTA, - Pomiar indeksu dystrakcji. STACJA i MONITOR: Dedykowany komputer wraz oprogramowaniem do obsługi urządzenia. Wyposażony w ekran antyodblaskowy o wielkości matrycy min. 27 cala osiągający rozdzielczość min. Full HD (1920x1080 pikseli) oraz dysk do archiwizacji min. 2TB. GWARANCJA, SERWIS ORAZ UTRZYMANIE SPRZĘTU - Fabrycznie nowy. - Rok produkcji: 2025 - W cenie aparatu montaż, uruchomienie aparatury i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi. - Gwarancja minimum 24 miesięcy (od dnia podpisania protokołu z czynności odbiorczych dostawy). - Gwarancja obejmuje urządzenia i oprogramowanie, zainstalowane na urządzeniach lub niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. - Gwarancja obejmuje co najmniej: - wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych; - naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe; - usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzeń. - Naprawa sprzętu w ciągu 7 dni (w przypadku naprawy trwającej ponad 7 dni -sprzęt zastępczy) od momentu wysłania powiadomienia Wykonawcy o usterce przez Zamawiającego. - W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu instalacji sprzętu, odbiór urządzeń uszkodzonych celem naprawy w ramach udzielonej gwarancji, musi być realizowany z siedziby Zamawiającego. Odbiór może być realizowany za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. - W przypadku ponownego wystąpienia wady produktu po wykonaniu trzech kolejnych napraw wymiana urządzania na nowy. - Bezpłatne przeglądy w trakcie gwarancji w częstotliwości wg zaleceń producenta - Przegląd w pierwszym roku po gwarancji - bezpłatny. - Instrukcja obsługi w języku polskim. - Wsparcie techniczne, serwis i gwarancja świadczone przez producenta lub przez oficjalnego partnera serwisowego producenta urządzeń w miejscu zainstalowania sprzętu – podać dane kontaktowe serwisu. - Serwis będzie świadczony zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta urządzeń. | 1 szt. |

- Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

………………..………….

podpis osoby uprawnionej