Projekt nr IZGW.01.01-IZ.00-0004/24 pn. Wdrożenie rekomendacji z misji ewaluacyjnej Schengen w zakresie zwiększenia potencjału psów tropiąco - patrolowych 
w ochronie zewnętrznej granicy lądowej UE dofinansowywany ze środków Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej 
w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata 2021-2027

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna

59 – 800 Lubań  ul. Wojska Polskiego 2

tel. 75 72 54 173 lub kom. 797337960, email: zamowienia.osssg@strazgraniczna.pl

Lubań, dnia 30.09.2025 r.

Treść pytań wraz z odpowiedziami

W związku z pytaniami dotyczącymi treści zapytania ofertowego na dostawę zestawu do radiografii bezpośredniej i dostawę aparatu USG Zamawiający udziela następujących odpowiedzi

Przesłane pytanie 1:

Chciałabym złożyć ofertę do przetargu na Usg, jednak przedstawione warunki mocno zawężają zakres ofert. Dlatego bardzo proszę o ustosunkowanie się do poniższych uwag i informację odnośnie złożenia naszej oferty.

OPIS OFEROWANEGO PRZEZ POLNET APARATU USG:

- Zakres częstotliwość od 1 MHz do 19 Mhz w platformie systemowej.

Uzasadnienie. Zakres ten jest odpowiedni do wymaganych przez zamawiającego głowic 6-16 Mhz 
i 5-11 MHz, przekracza także zakres częstotliwości dostępnych na rynku głowic sektorowych 
(do 12 MHz) i endorektalnych (do 11 MHz)

- 21,5 calowy płaski wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości z zamontowaniem dającym możliwość trzypłaszczyznowej regulacji położenia (góra-dół min. 20 cm, lewo-prawo +/- 90 stopni, w osi  kąt pochylenia: 30° góra, 90° dół.

Uzasadnienie. Większy monitor pozwoli na lepszą diagnostykę oraz wygodniejsze przeglądanie zapisanych wyników nadania.

- Wysokoczuły 14 calowy panel dotykowy, pochylny 20° i z regulacją podświetlenia/jasności.

Uzasadnienie. Większy i pochylny panel poprawi widoczność i pozwoli na łatwiejszą obsługę 
– większa ilość funkcji dostępnych bezpośrednio, bez konieczności wchodzenia w kolejne poziomy menu.

- Pięć aktywnych portów na głowice z możliwością wyboru na ekranie dotykowym.

Uzasadnienie. Większa ilość portów pozwoli na jednoczesne podłączenie większej ilości głowic przy ewentualnej rozbudowie systemu o głowice sektorowe i endorektalne

- Zapis 100 000 standardowych klatek (B mode).

Uzasadnienie. Większa ilość klatek do archiwizacji, niezależnie od czasu odświeżania/frame rate.

- Zintegrowany dysk twardy min. 200GB SSD.

Uzasadnienie. Dyski w technologii SSD zapewniają znacznie szybszą pracę, są mniej awaryjne oraz znacznie cichsze a możliwość zwiększenia pojemności np. do 512 GB powiększy bazę do archiwizacji i zwiększy możliwość zapisu w pamięci filmowej cine.

- Wi-FI, HDMI, 7 portów USB (1x3.0 i 6 x 2.0), LAN, S-video.

Większa ilość portów pozwoli na dołączanie większej ilości różnych dodatkowych urządzeń.

- Możliwość jednoczesnego wyświetlania: 2D/PW/CW,2D/CF lub PDI lub DPDI, 2D/M, podwójny 2D/2D, podwójny 2D/2D+CF lub PDI lub DPDI, podwójny dupleks, tripleks 2D+TVI+TEI, tryb dupleksu i tripleksu.

Uzasadnienie: rozszerzenie możliwości do poczwórnego duplexu oraz dodanie dopplera kierunkowego mocy DPDI i tkankowego TDI rozszerzy zakres stosowania.

- Zastosowanie (możliwość): min. jama brzuszna, rozród, kardiologia, okulistyka, ortopedia.

Uzasadnienie. Większa ilość zastosowań daje większe możliwości diagnostyczne (dodatkowo 
np. naczyniowe, małe narządy, jama brzuszna dla 3 wielkości psów itd.)

- Głowica w zestawie: szerokopasmowa głowica liniowa: zakres częstotliwości B-Mode 5-19 MHz, elementy piezoelektryczne 192, powierzchnia styku max 45 mm.

Uzasadnienie: rozszerzenie zakresu i zwiększenie ilości elementów piezoelektrycznych poprawi szczegółowość i rozszerzy zakres stosowania.

- Głowica w zestawie: szerokopasmowa głowica microconvexova: zakres częstotliwości B-Mode
3-10 MHz, elementy piezoelektryczne min. 128, promień wypukłości min. 12 mm, do 15 mm.
Uzasadnienie. Rozszerzenie zakresu w niskich częstotliwościach oraz nieznaczne zwiększenie promienia wypukłości znacznie poprawi dopasowanie aparatu do diagnostyki dużych psów tj. psów tropiąco – patrolowych.

GWARANCJA, SERWIS ORAZ UTRZYMANIE SPRZĘTU

- Rok produkcji: nie wcześniej niż drugie półrocze 2024 r, z aktualizacją do najnowszej wersji oprogramowania.
Uzasadnienie: Większa elastyczność i skrócenie czasu realizacji zamówienia, dzięki aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji poprawią się możliwości aparatu.

Odpowiedź na pytanie:

Informuję, że  w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów/warunków opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) zaproponowanych przez potencjalnego wykonawcę zamówienia.

Przesłane pytanie 2:

Czy dopuszczacie Państwo złożenie oferty jeśli:

Zintegrowany interfejs do połączenia detektora DR z aparatem RTG poprzez stację roboczą
w pomieszczeniu kontrolnym. - sterowanie tylko z wybranymi generatorami przy zakupie dodatkowych licencji

  - Rozmiar matrycy w pikselach ~8mln

  - Nacisk punktowy min. 95 kg na 40 mm kwadratowych. - brak danych o punktowym (100kg na cały)

  - Nacisk na całą kasetę min. 135 kg na 40 mm kwadratowych. - nie

  - Pamięć umożliwiające przechowywanie wykonanych zdjęć w detektorze. -  NIE

  - Pyło i wodo szczelność min. IP54 - brak danych

  - Wstrząsoodporność – brak uszkodzeń przy upadku z 1 m. NIE

  - Oprogramowanie z pełnym systemem archiwizacji PASC zawierającym dedykowane dla weterynarii narzędzia pomiarowe i anatomiczne - Tylko oprogramowanie do akwizycji z pomiarami bez PACS

Odpowiedź na pytanie:

Informuję, że  w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wyraża zgody na parametry lub ich brak zaproponowane przez potencjalnego wykonawcę zamówienia.

Wyk. w egz. poj.- strona internetowa

Wyk. K.W.  tel. 75 725 4173

Data: 30.09.2025 r.